	[image: image1.png]~—
BMKG




	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA WILAYAH IV
LABORATORIUM KALIBRASI BBMKG WILAYAH IV MAKASSAR

Jl. Prof. Abdurrahman Basalamah, No.4 Panaikang, Makassar, Kode Pos 90231

Telp. (0411) 456493, 437331 Website : http://bbmkg4.com, Email address : inskal.bbmkg4@bmkg.go.id



DAFTAR RIWAYAT ALAT
Nama Alat
:
Thermohygrometer Digital
Merk
:
Corona
Tipe/SN
:
GL-99 / TR.001-2021
Pabrik Pembuat
:
-
Rentang Ukur
:
-10 ~ 50 °C dan 10 ~ 95 %RH
Asal Pengadaan
:
BBMKG Wilayah IV
Tahun Pengadaan
:
2019
Mulai dipakai
:
2019
Lokasi Alat
:
BBMKG Wilayah IV Makassar

Kalibrasi pertama :


a. Alat  Standar


Merk
:  Fluke Hart Scientific dan Vaisala
Tipe/ SN
:  1502A / B37392 dan HMT 337 / P4041014
Rentang Ukur
:  0 ~ 100°C dan 20 ~ 95% RH
b. Tanggal Kalibrasi
:  09 s.d 10 Agustus 2022
c. Tempat Kalibrasi
:  BBMKG Wilayah IV Makassar
d. Suhu/Temperature     :
	Parameter Standar
	Alat yang Dikalibrasi
	Koreksi
	U95

	20,034
	20,0
	0,03
	0,12

	30,206
	30,1
	0,11
	0,12

	40,159
	40,3
	-0,14
	0,12


e. Kelembapan Udara
:
	Parameter Standar
	Alat yang Dikalibrasi
	Koreksi
	U95

	39,18
	41
	-1,8
	3,0

	59,16
	57
	2,2
	3,0

	80,10
	79
	1,1
	3,0


Kalibrasi Kedua :


a. Alat  Standar


Merk
:  Fluke Hart Scientific dan Vaisala
Tipe/ SN
:  1502A / B37392 dan HMT 337 / P4041014
Rentang Ukur
:  0 ~ 100°C dan 20 ~ 95% RH
b. Tanggal Kalibrasi
:  29 s.d 30 Maret 2023
c. Tempat Kalibrasi
:  BBMKG Wilayah IV Makassar
d. Suhu/Temperature     :
	Parameter Standar
	Alat yang Dikalibrasi
	Koreksi
	U95

	20,091
	20,1
	0,04
	0,14

	30,117
	30,1
	0,07
	0,14

	40,160
	40,1
	0,08
	0,14


e. Kelembapan Udara
:
	Parameter Standar
	Alat yang Dikalibrasi
	Koreksi
	U95

	39,20
	42
	-2,8
	3,0

	60,20
	58
	2,2
	3,0

	79,92
	77
	2,9
	3,0


Grafik* di bawah menunjukkan perubahan koreksi tiap tahun :
Riwayat  kegiatan - kegiatan terhadap peralatan :
	No.
	Tanggal
	Kejadian
	Tindakan
	Keterangan

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


  * Grafik dibuat dengan mengambil nilai koreksi set point 300C untuk Temperatur Udara,, set point 1000 mbar untuk        Tekanan Udara, set point 7 m/s atau 14 knot untuk Kecepatan Angin, set point 60 %RH untuk Kelembapan Udara,, set point 100 mm untuk Caliper dan 50 ml untuk gelas ukur.
Lokasi, …………………20…
	Mengetahui,
(………………………)


	
	   Petugas,

  (.....................................)


F.6.4.2

Revisi 0

[image: image1.png]